                            Рекомендации по выбору места.

      Проявочная машина Velopex  Extra-X  сконструирована таким образом, что может быть установлена как в темной комнате, так и в обычном помещении. Следует помнить, что даже при использовании загрузчик дневного света машину следует установить таким образом, чтобы не было воздействия прямых лучей от источников освещения или солнца.

      При использовании проявочной машины в темной комнате необходимо, чтобы в комнате была хорошая вентиляция, а также было достаточно свободного места вокруг машины для удобства заправки машины рабочими растворами. Когда выбираете место для установки лучше всего, если машина будет расположена рядом с раковиной для удобства профилактики машины и ее чистки.

ПОМНИТЕ: Хорошо проветриваемое помещение необходимо.

                            Требования к месту установки.

1. Стол для проявочной машины высотой 70-90 см должен быть установлен на твёрдой и ровной поверхности. Избегайте установки машины вблизи других электрических, механических или  иной чувствительной аппаратуры. Также избегайте ее установки вблизи нагревательных приборов. 

2. Электрические.

[image: image1.png]


Основной источник питания должен быть расположен на расстоянии 1-го метра от проявочной машины и с другой стороны от системы водоснабжения. Не используйте удлинители для подключения машины.

3. Система водоснабжения.

[image: image2.png]


Требуется только холодная вода для промывки плёнки. Необходима установка двух последовательно-соединённых шаровых крана. Один для установки водяного потока воды. Второй кран  для каждодневного включения и выключения подачи воды. Выходной диаметр крана  ¾ дюйма (как для подключения бытовой стиральной машины). Вода, циркулирующая внутри процессора не должна содержать примесей, поэтому Рекомендуется  установка фильтра.

4.   Слив отходов

Сливная труба диаметром не менее 4см должна быть на высоте 20-50см над уровнем пола,

сразу за местом установки машины. 

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image3.png]


[image: image4.png]


_1141071052

_1141148813

